|  | Monitoreo de Benceno, Tolueno, Xileno, Manganeso (RSCZ) y Plomo (RCBA) | ANEXO G PG-1-DGSMS-83 |
| --- | --- | --- |

# OBJETIVO DEL MONITOREO

Evaluar y Cuantificar los agentes químicos, como los Hidrocarburos Aromáticos en Orina y Metales pesados como Plomo y Manganeso en Sangre, para evaluar al exposición y riesgo para la salud en relación a un marco de referencia apropiado. Para este caso se toma como referencia los Límites de exposición Biológica según el Manual de Higienistas Americanos ACGIH  (American Conference of Industrial Hygienists).

# DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO

## Actividades del Monitoreo

Dentro de las actividades del Controlo Toxicológico de Hidrocarburos Aromaticos en Orina y Manganeso en Sangre, podemos describir las siguientes:

- Selección del personal que será sometido a los Análisis Biológicos por parte de YPFB REFINACIÓN

- Las muestras de Orina se recogen al final de la jornada en frascos de Polietileno y se acidifican hasta pH=1, con Ácido Clorhídrico concentrado.

- Las muestras de Sangre venosa extraida con jeriga de Polietileno o poliestireno, se recogen en tubos de 5ml., conteniendo Heparina (500 UI) como anticuagulante .

- Se procede a las correcta Codificación de los envases.

- Todas la muestras deben ser refrigeradas al concluir el Muestreo.

Las muestras deben ser transportadas cumpliendo todas las normativas de cadena de custodia y preservación de las muestras hasta el Laboratorio habilitado para realizar los análisis correspondientes.

La toma de muestra de sangre debe ser realizada por personal calificado (técnico laboratorista o licenciado en bioquímica) con 2 o mas años de experiencia demostrable.

## Metodología

### Criterios de Análisis

A continuación se describe el método, el procedimiento a seguir y los equipos que se utilizaron para la determinación de los Hidrocrburos Aromáticos en Orina y Manganeso en Sangre.

#### Toma de muestras y Análisis de Hidrocarburos Aromáticos en orina (Benceno, Tolueno y Xileno).

Este método especifica el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación de los Ácidos Hipúrico y para el ácido Metilhipúrico en orina, por Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

Las muestras de orina se recogen al final del turno de trabajo, en frascos de polietileno y se acidifican  hasta pH=1, con ácido clorhídrico concentrado. Tras la filtración de la orina, la determinación de los Ácidos presentes en ella se efectua directamente por HPLC en fase reversa utilizando para ello, una columna de sílice funcionalizada con octadecilsilano (C-18). La detectión de dichos compuestos se realiza mediante un detector de ultravioleta-visible de diodos de  Array a 225 y 224 nm.

Las muestras se analizan bajo el siguiente procedimiento:

- Preparación de la Muestra

  - El material de vidrio utilizado en el análisis, después de lavado con un detergente, debe mantenerse sumergido varios minutos en ácido nítrico al 50% (VN) y ser porteriormente enjuagado con agua.

  - Se Utilizan viales desechables o completamente limpios y secos. Para la introducción de las muestras en los viales, se utilizan pipetas Pasteur Desechables.

  - Los Filtros utilizados en la filtración de la orina son de un solo uso. Las jeringas también serán desechables o estarán completamente limpias y secas.

- Limpieza del Material

  - Antes de Proceder al análisis, se permitirá que la muestra alcance la temepratura ambiente.

  - La Orina se homogeneiza por agitación y se filtra utilizando un filtro de 0,45 µm para evitar que pasen a la columna solidos que puedan estropearla.

  - Se deposita en el vial aproximadamente 1 ml de orina filtrada y se inyecta direcamente en el cromatografo sin ningún tratamiento adicional.

- Preparacion de Patrones y Curva de Calibracion

  - Se prepara la disolución tal como se indico. Las concentraciones resultantes serán de 4 g/l de ácido hipúrico y 3 g/l para el ácido metilhipúrico.

  - A partir de la disolución de trabajo y por las diluciones apropiadas con agua se preparan al menos seis patrones de calibración que deberán cubrir el intervalo de concentraciones de las muestras a analizar, y encontrandoce, siempre que sea posible, dentro del intervalo lineal de calibración.

  - Curva de Calibración.- Se traza una curva de calibración para cada analito representando las lecturas en altura de pico obtenidas  para los patrones de calibración frente a sus respectivas concentraciones.

- Determinación

  - Las condiciones cromatográficas empleadas son las siguientes:

Columna:			de Sílice funcionalizada con octadecilsilano de 10 cm x 4,6 mm

Precolumna:			de Sílice Funcionalizada con octadecilsilano

Caudal:			1 ml/minuto

Temperatura:		40 ºC

Eluyente:			5% Metanol, 1% ácido acético en agua.

Vol. De inyección: 	2 µl

La detección de  los ácidos hipúrico y Metilhipúrico, se realizan en una longitud  de onda de 254 nm y la de ácido mandélico a 225 nm.

Cualquier otro método para la toma de muestras debe ser previamente presentado al responsable de HO para ser validado en coordinación con SO.

#### Toma de muestras y Análisis de Manganeso en Sangre.

Se describe este método, el prcedimiento a seguir y el equipo utilizado para la determinación de Manganeso en Sangre, por Espectrofotometría de Absorción Atómica en horno de grafito, en un rango de concentración de 10-120 µg de Mn/100 ml. De sangre (0,48-5,80 µmol/Litro) aplicable a la realización  de pruebas de impregnación saturnina en poblaciones laborales potencialmente expuestas a Manganeso metálico o sus compuestos iónicos.

El método utilizado esta basado el el método 8003 de NIOSH para l determinación de Manganeso en Sangre según ISO 78/2.

La muestra de sangre venosa extraida con jeringa de polietileno o poliestireno se recoge en tubos de 5 ml., conteniendo Heparina (500 UI) como anticuagulante. El análisis aproximadamente de 5 ml. de sangre. Las muestras  son refrigeradas hast ael momento del análisis.

Las muestras se analizan bajo el siguiente procedimiento:

- Preparación de la Muestra.

- Antes del Análisis y una vez alcanzada la temperatura ambiente, la sangre se homogeneiza mecánica o manualmente.

- Pipetear 3 ml. de sangre  en tubos de ensayo con tapón rosacado.

- Añadir 0,8 ml. de disolución de Triton X-100/APDC y agitar mecánicamente durante 10 segundos.

- Añadir 2 ml. de MIBK y agitar manualmente durante 2 minutos, invitiendo los tubos a intervalos regulares.

- Centrofugar a 3000 r.p.m. durante 10 minutos. Repetir la operación si la separación de la fases orgánica y acuosa no es completa.

- Preparación de Curva y Patrones de Calibración.

- Preparar las disoluciones de trabajo de 0,4; 0,8; 1,0; y 1,2 µg Mn/ml de modo indicado anteriormente.

- Pipetear 3 ml de cada una de estas disoluciones en sendos tubos de ensayo con tapón rosacado.

- Preparar  un blanco con agua destilada, que será sometido  al mismo tratamiento que las muestras y   patrones. La lectura obtenida para el blanco debe ser  sustraída de la obtenidas para muestras y patrones.

Con las lecturas  obtenidas  para los patrones corregidas con el valor blanco, se construye  el gráfico  señal-concentración.

Cualquier otro método para la toma de muestras debe ser previamente presentado al responsable de HO para ser validado en coordinación con SO.

### Criterios de Evaluación

La interpretación y la Evaluación de los Resultados obtenidos en los Análsis Toxicológicos, se realizan sobre la base de los Criterios especificados por el Manual	 de Higienistas Americanos de la ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists) TLV’s

Tabla 1.	Valores límite Biológico

| AGENTE QUÍMICO | INDICADOR BIOLÓGICO | VLB (Valor Límite Biológico) | Momento de Muestreo |
| --- | --- | --- | --- |
| Benceno | Ácido Mucónico | 500,0 ug/g Creatinina | Final de Jornada Laboral |
| Tolueno | Ácido Hipúrico en Orina | 1,6 g/g Creatinina | Final de Jornada Laboral |
| Xileno | Ácido Metilhipúrico en Orina | 1,5 g/g Creatinina | Final de Jornada Laboral |
| Manganeso | Sangre | 1 µg/dl | Final de Jornada Laboral |
| Plomo | Sangre | 30 µg/dl | Final de Jornada Laboral |

Fuente: Lista Valores Límite Biológico,ACGIH,(TLV’s)

# RESULTADOS

Los resultados de los monitoreos de control interno deben ser registrados en el RG 128 A PG-1-DGSMS-83, la empresa contratista puede usar un registro aprobado por el profesional de Higiene Ocupacional.

# CONCLUSIONES

En caso de que algún resultado se encuentre fuera del límite establecido deberá ser re-evaluado, si el nivel persiste fuera del límite se deberá adoptar las medidas descritas en el PG-1-DGSMS-83, diagrama del punto 7.3.1 evaluación de la exposición ocupacional del monitoreo biológico.

# INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS EN ORINA Y MANGANESO EN SANGRE

El trabajador convocado para la toma de muestras debe seguir las siguientes recomendaciones:

- Muestra de Orina para el Análisis de Hidrocarburos Aromáticos (Acido Hipúrico, Acido Metilhipurico y Fenol)

1. No ingerir aspirinas ni  verduras 72 horas (3 días) antes de la recolección de la muestra.

2. Debe ser recolectada inmediatamente finalizada la jornada laboral.

3. La orina debe ser recogida en envase de polietileno. Colectar 30 ml de orina emitida espontáneamente, cerrar el envase inmediatamente.

4. Refrigerar o freezar si la muestra no puede ser analizada el día de la recolección.

- Muestreo de Manganeso en Sangre

1. No se requiere ayuno y/o preparación previa.

2. La toma de la muestra de sangre (anticoagulada) se puede hacer en cualquier    momento. Realizar con jeringa descartable y heparina, mantener en la misma para su transporte.

3. Refrigerar si la muestra no puede ser analizada el día de la recolección. No congelar.

Para respaldo de la correcta toma de muestras se debe rellenar el RG 132 A PG-1-DGSMS-83 REGISTRO DE CONTROL MONITOREO BIOLÓGICO

En caso de contacto directo accidentalmente por derrame, contacto, ingesta o se presenten manifestaciones de intoxicación, se realizara control de laboratorio inmediato y exámenes médicos específicos.